ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программного обеспечения для контроля температур и тепловых потоков при термовакуумных испытаниях космического аппарата

Версия: 0.2, проектная редакция

Статус: рабочий документ для обсуждения с разработчиком. Оформление облегчённое, без полного комплекта ГОСТ-форм.

Основание: исходные требования пользователя и документ «Методика контроля теплового состояния космического аппарата при термовакуумных испытаниях».

Примечание: разделы, связанные с интегральными параметрами, индексами безопасности и итоговыми формулами расчёта, помечены как TBD и подлежат уточнению по тепловой модели КА, перечню датчиков и решению испытательной комиссии.

Содержание

1. Назначение и область применения

2. Исходные данные и источники требований

3. Термины и сокращения

4. Общие требования к программе

5. Требования к пользовательскому интерфейсу

6. Окна графиков температур и тепловых потоков

7. Окна развёртки КА и отображения датчиков

8. Измерительные каналы и измеритель Элемер ТМ 5104

9. Инженерное меню и настройки

10. Контроль теплового состояния КА

11. Интегральные и прогнозные параметры контроля — TBD

12. Расчёт теплового потока

13. Циклограмма тепловых потоков

14. Логирование, хранение и выгрузка данных

15. Конфигурация ПО

16. Диагностика, аварии и отказоустойчивость

17. Требования к приёмке

18. Результат разработки

1. Назначение и область применения

1.1. Программа предназначена для контроля, отображения, регистрации и последующего анализа температур и тепловых потоков при проведении термовакуумных испытаний космического аппарата (КА).

1.2. Программа должна использоваться оператором испытаний для оперативного контроля теплового состояния КА, контроля локальных пределов, регистрации данных, работы с циклограммой тепловых потоков и формирования выгрузок результатов испытаний.

1.3. Программа должна обеспечивать работу с измерителем Элемер ТМ 5104 и 48 измерительными каналами PT100 по трёхпроводной схеме.

1.4. Программа должна поддерживать два основных сценария испытаний:

дегазация КА при постоянных или квазипостоянных внешних тепловых потоках от ИК-нагревателей;

захолаживание криогенных экранов и удержание корпуса КА около заданной температуры с применением ИК-нагрева.

1.5. Программа не должна подменять решения испытательной комиссии. Автоматические рекомендации и статусы должны рассматриваться как средства операторского контроля, если иное не будет отдельно задано в документации на систему управления испытательной установкой.

2. Исходные данные и источники требований

Четыре внутренних окна программы с возможностью переноса на разные мониторы, масштабирования, скрытия и закрытия.

Окна 1 и 2: графики температур, °C, и тепловых потоков, Вт/м², от времени UTC.

Окна 3 и 4: развёртки КА по панелям и внешним элементам с отображением мест установки датчиков и текущих параметров.

Разрешение каждого рабочего окна: FullHD, 1920×1080.

Количество измерительных каналов: 48 шт.

Тип температурных датчиков: PT100, трёхпроводная схема.

Период опроса каждого канала: от 0,5 до 2 секунд.

Логирование до 20 суток непрерывной работы.

Форматы выгрузки лога: XLSX и CSV.

Сохранение и загрузка параметров ПО в JSON.

Загрузка циклограммы тепловых потоков из XLSX.

2.2. В требования по контролю КА внесены положения методики контроля теплового состояния КА при ТВИ: контроль двух режимов, приоритет локальных температурных пределов, учёт инерционности тепловой связи через ЭВТИ, контроль прогнозных значений, температурного разброса и скоростей изменения температуры.

2.3. Численные пределы, приведённые в настоящем ТЗ для режимов дегазации и захолаживания, являются проектными начальными значениями и должны уточняться по тепловой модели КА, допустимым температурам приборов, материалам ЭВТИ, клеевым соединениям и возможностям конкретной термовакуумной камеры.

3. Термины и сокращения

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| КА | Космический аппарат. |
| ТВИ | Термовакуумные испытания. |
| ИК-нагрев | Нагрев инфракрасными нагревателями или излучателями. |
| Криоэкраны | Охлаждаемые экраны термовакуумной камеры. |
| ЭВТИ | Экранно-вакуумная теплоизоляция. |
| T1–T5 | Контрольные температурные датчики корпуса КА, используемые для требований по контролю теплового состояния. |
| T_ext | Средняя температура внешней группы датчиков. Раздел расчёта помечен как TBD. |
| T_int | Средняя температура внутренней группы датчиков. Раздел расчёта помечен как TBD. |
| T_KA | Интегральная температура корпуса КА. Раздел расчёта помечен как TBD. |
| T_max / T_min | Локальный максимум и минимум температур по контрольным датчикам. |
| Delta_T | Температурный разброс между максимальной и минимальной температурой. |
| T_max_pr / T_min_pr | Прогнозные значения максимальной и минимальной температуры. |
| q | Тепловой поток, Вт/м². |
| TBD | To Be Determined: параметр, формула, порог или состав требований подлежит уточнению. |

4. Общие требования к программе

4.1. Программа должна работать в операционной системе Windows.

4.2. Время измерений, событий и логов должно фиксироваться в UTC. Источником времени должно быть системное время Windows с корректным преобразованием в UTC.

4.3. Программа должна обеспечивать непрерывную работу и регистрацию данных в течение не менее 20 суток.

4.4. Программа должна сохранять работоспособность при временной потере связи с измерителем, при обрыве отдельных каналов и при отключении каналов оператором.

4.5. Программа должна иметь пользовательский режим и инженерный режим настройки.

4.6. Все настройки, необходимые для воспроизводимого запуска испытания, должны сохраняться в конфигурационный JSON-файл.

4.7. При штатном закрытии программы должна автоматически сохраняться последняя конфигурация, включая расположение окон, настройки каналов, графиков, развёрток и параметров расчёта.

4.8. Программа должна обеспечивать ручной запуск/останов записи лога и отображение текущего статуса записи.

4.9. Программа должна обеспечивать защиту от случайного изменения инженерных параметров во время испытания.

5. Требования к пользовательскому интерфейсу

5.1. Главное окно и внутренние рабочие окна

5.1.1. Главное окно программы должно содержать 4 внутренних рабочих окна.

5.1.2. Каждое внутреннее окно должно иметь возможность перемещения, масштабирования, скрытия, закрытия и повторного открытия из меню программы.

5.1.3. Окна должны поддерживать размещение на разных мониторах.

5.1.4. Базовое разрешение каждого рабочего окна должно составлять 1920×1080 пикселей.

5.1.5. Последние координаты, размеры, состояние отображения и привязка к монитору должны сохраняться и восстанавливаться после перезапуска программы.

| Окно | Назначение | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| Окно 1 | Графики температур | Температуры каналов, °C, от времени UTC. |
| Окно 2 | Графики тепловых потоков | Тепловые потоки, Вт/м², от времени UTC; заданные значения циклограммы; отклонения. |
| Окно 3 | Развёртка КА по температурам | Панели, внешние элементы, места датчиков, текущие температуры, статусы. |
| Окно 4 | Развёртка КА по тепловым потокам и контрольным показателям | Температура + поток для датчиков потока, режимные статусы, поля контроля; интегральные параметры TBD. |

5.2. Меню программы

5.2.1. В программе должны быть предусмотрены меню или панели управления для следующих групп функций:

управление окнами;

подключение/отключение каналов;

настройка графиков;

настройка развёртки КА;

инженерные настройки;

загрузка и сохранение конфигурации;

работа с логом;

загрузка циклограммы;

выгрузка данных;

просмотр предупреждений, аварий и диагностических сообщений.

5.3. Статусная область

5.3.1. В интерфейсе должна быть статусная область, отображающая не менее следующих данных:

текущее время UTC;

статус связи с измерителем Элемер ТМ 5104;

статус записи лога;

количество активных каналов;

количество каналов с обрывом или ошибкой;

текущий режим испытания;

активные предупреждения и аварийные признаки.

6. Окна графиков температур и тепловых потоков

6.1. Общие требования к графикам

6.1.1. Окна 1 и 2 должны отображать графики параметров от времени UTC.

6.1.2. Для графиков должны быть реализованы базовые функции просмотра и анализа:

приближение и отдаление по оси X;

приближение и отдаление по оси Y;

приближение выбранной области;

автоматическое масштабирование по видимым данным;

ручное задание диапазонов осей;

прокрутка по времени;

возврат к полному масштабу;

отображение легенды каналов;

скрытие и отображение отдельных каналов.

6.1.3. При наведении курсора мыши на график программа должна определять ближайшую измеренную точку и отображать выноску с номером канала, наименованием, значением параметра, временем UTC и статусом канала.

6.1.4. Должна быть возможность установки вертикальных и горизонтальных маркеров.

6.1.5. Должен быть реализован одиночный маркер с отображением среза по времени или по значению параметра.

6.1.6. Должна быть возможность установки служебного курсора. Служебный курсор должен записываться в лог отдельной строкой с точным временем UTC и, при наличии, комментарием оператора.

6.2. Настройка внешнего вида графиков

6.2.1. Для каждой линии графика должны настраиваться:

цвет;

толщина;

тип линии;

видимость;

наименование в легенде;

приоритет отображения.

6.2.2. Должна быть функция автоматического назначения параметров линий, чтобы линии всех отображаемых каналов визуально отличались друг от друга.

6.2.3. Цвет фона графиков должен настраиваться.

6.2.4. Размерность, диапазон и дискретность осей должны настраиваться в отдельном меню, вызываемом правой кнопкой мыши по области графика.

6.3. Окно 1. Графики температур

6.3.1. Окно 1 должно отображать температуры каналов в градусах Цельсия.

6.3.2. Ось X: время UTC. Ось Y: температура, °C.

6.3.3. Для каждого активного температурного канала должна быть возможность отображения отдельной линии графика.

6.3.4. Должна быть возможность включения/отключения каналов измерителя Элемер ТМ 5104 из области управления графиком или из инженерного меню.

6.4. Окно 2. Графики тепловых потоков

6.4.1. Окно 2 должно отображать тепловые потоки в Вт/м².

6.4.2. Ось X: время UTC. Ось Y: тепловой поток, Вт/м².

6.4.3. Для каждого канала, назначенного как канал контроля теплового потока, должна быть возможность отображения отдельной линии графика.

6.4.4. Должна быть возможность отображения фактического теплового потока, заданного значения по циклограмме и отклонения фактического значения от заданного.

6.4.5. Каналы теплового потока должны поддерживать отображение как расчетных значений, так и значений после линейной калибровки.

7. Окна развёртки КА и отображения датчиков

7.1. Общие требования к развёртке КА

7.1.1. Окна 3 и 4 должны содержать развёртку КА по панелям и внешним элементам.

7.1.2. На развёртке должны отображаться наименования панелей, внешних элементов и места установки датчиков.

7.1.3. Рядом с точкой установки датчика должно отображаться текущее значение параметра и статус канала.

7.1.4. Должна быть возможность присваивания канала измерителя Элемер ТМ 5104 конкретному полю отображения.

7.1.5. Должна быть возможность настройки координат или положения поля отображения на развёртке.

7.2. Окно 3. Развёртка КА с температурами

7.2.1. Окно 3 должно отображать текущие температуры рядом с местами установки температурных датчиков.

7.2.2. Для каждого поля отображения должны задаваться: номер канала, наименование датчика, панель, координаты на схеме, тип параметра, допустимые пределы и признак участия в контроле КА.

7.2.3. Для датчиков T1–T5, используемых в методике контроля теплового состояния КА, должна быть предусмотрена отдельная идентификация и возможность привязки к фактическим каналам измерителя.

7.3. Окно 4. Развёртка КА с тепловыми потоками и контрольными полями

7.3.1. Окно 4 должно отображать данные датчиков теплового потока на развёртке КА.

7.3.2. Для датчика теплового потока рядом с точкой установки должны отображаться температура датчика и тепловой поток. При наличии циклограммы должны отображаться заданное значение и отклонение.

7.3.3. В окне 4 должны быть предусмотрены отдельные поля контроля теплового состояния КА.

7.3.4. Поля интегральных параметров, индексов безопасности и прогнозных параметров должны быть реализованы как настраиваемый блок. Состав, формулы и пороги блока помечаются как TBD до согласования с тепловой моделью и программой испытаний.

7.4. Цветовая индикация на развёртках

7.4.1. Для каждого поля датчика должна применяться цветовая индикация состояния:

норма;

предупреждение;

критическое состояние;

авария или отказ режима;

обрыв канала;

канал отключен;

нет данных;

ошибка связи.

7.4.2. Цвета и подписи состояний должны настраиваться в инженерном меню.

8. Измерительные каналы и измеритель Элемер ТМ 5104

8.1. Программа должна поддерживать 48 измерительных каналов.

8.2. Тип датчиков температуры: PT100.

8.3. Схема подключения: трёхпроводная.

8.4. Калибровка температурных каналов в программе не требуется.

8.5. Должна быть возможность подключения и отключения каждого канала.

8.6. Для каждого канала должны задаваться следующие параметры:

номер канала измерителя;

наименование канала;

тип датчика или назначение канала;

признак активности;

частота или период опроса;

принадлежность к панели, группе или зоне;

признак отображения на графике температуры;

признак отображения на графике теплового потока;

привязка к полю развёртки;

допустимые пределы;

параметры линии графика;

признак участия в контрольных и интегральных расчётах TBD.

8.7. Должна быть возможность задания периода опроса для каждого канала отдельно в диапазоне от 0,5 до 2 секунд.

8.8. Программа должна фиксировать фактическое время получения каждого измерения.

8.9. Должна быть возможность определения обрыва канала по информации от измерителя.

8.10. При получении от измерителя признака обрыва, короткого замыкания или ошибки канала программа должна переводить канал в соответствующее диагностическое состояние и записывать событие в лог.

9. Инженерное меню и настройки

9.1. В программе должно быть предусмотрено инженерное меню.

9.2. Инженерное меню должно обеспечивать настройку:

каналов измерителя;

наименований и назначений каналов;

периода опроса каждого канала;

назначения каналов на графики;

назначения каналов на поля развёртки;

групп датчиков и панелей;

датчиков T1–T5, применяемых для контроля теплового состояния КА;

параметров теплового потока;

параметров линейной калибровки;

предупредительных, критических и аварийных пределов;

цветовой индикации состояний;

параметров логирования;

параметров выгрузки;

параметров циклограммы;

расчётных и интегральных параметров TBD.

9.3. Инженерное меню должно иметь защиту от случайного изменения параметров. Допускается реализация через пароль, отдельный режим доступа или подтверждение изменения критичных параметров.

9.4. Изменение критичных параметров во время активного лога должно фиксироваться в журнале событий с указанием времени UTC и старого/нового значения.

10. Контроль теплового состояния КА

10.1. Общий принцип контроля

10.1.1. Программа должна обеспечивать контроль теплового состояния КА по локальным температурам, предельным значениям, температурному разбросу, скоростям изменения температуры и прогнозным значениям.

10.1.2. Температура ИК-нагревателей не должна рассматриваться как главный критерий состояния КА. Основной контроль режима должен выполняться по температурному состоянию корпуса КА и, при наличии, по подводимому тепловому потоку или мощности ИК-нагрева.

10.1.3. При конфликте между достижением рабочей уставки и локальным температурным пределом приоритет должен иметь локальный предел конкретного датчика.

10.1.4. Средняя или интегральная температура корпуса не должна маскировать локальный перегрев или локальное переохлаждение.

10.1.5. Для контрольных датчиков T1–T5 должна быть предусмотрена группировка: T1–T3 — внешняя сторона корпуса КА; T4–T5 — внутренняя поверхность корпуса КА. Фактическая привязка T1–T5 к каналам измерителя должна настраиваться.

| Уровень контроля | Назначение в программе |
| --- | --- |
| Локальные температуры T1–T5 | Безопасность по каждому месту установки датчика. |
| Средняя температура внешней группы | Оценка нагрева внешней стороны корпуса. Расчёт TBD. |
| Средняя температура внутренней группы | Оценка реакции внутренней поверхности корпуса. Расчёт TBD. |
| Интегральная температура корпуса | Основной параметр штатного регулирования/контроля. Формула и веса TBD. |
| Температурный разброс | Контроль неоднородности теплового состояния. Пороги TBD. |
| Скорости изменения температуры | Контроль тепловой инерции и раннее обнаружение ухода режима. |
| Прогнозные температуры | Предупреждение перегрева или переохлаждения до фактического выхода за предел. Параметры прогноза TBD. |

10.2. Режим 1: дегазация при ИК-нагреве

10.2.1. Программа должна поддерживать режим контроля дегазации КА при постоянных или квазипостоянных внешних тепловых потоках от ИК-нагревателей.

10.2.2. Температура корпуса КА при дегазации должна контролироваться с верхним аварийным ограничением +50 °C по любому из контрольных датчиков T1–T5.

10.2.3. Рабочая уставка режима дегазации должна задаваться ниже аварийного предела. Начальное проектное значение: +45…+47 °C.

10.2.4. Программа должна обеспечивать контроль скорости разогрева. Начальное проектное ограничение: 0,2…0,5 °C/мин.

10.2.5. Разогрев должен контролироваться так, чтобы быстрый рост внешних датчиков при отставании внутренних датчиков блокировал дальнейшее увеличение мощности/теплового потока или формировал предупреждение оператору.

| Параметр | Начальное проектное значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Рабочая уставка T_set | +45…+47 °C | TBD: уточнить для конкретного КА. |
| Предупредительный уровень | +48 °C | По T_max. |
| Критический уровень | +49,5 °C | По T_max. |
| Аварийный уровень | +50 °C | По любому из T1–T5. |
| Ограничение скорости разогрева | 0,2…0,5 °C/мин | Для собранного КА предпочтительно начинать с нижней границы. |

10.2.6. Режим дегазации должен считаться установленным только при выполнении заданных критериев стабилизации. Состав критериев и численные значения, связанные с интегральной температурой, разбросом и скоростью изменения, помечаются как TBD.

10.2.7. При достижении T_max >= +48 °C или прогнозного приближения к критическому уровню программа должна выдать предупреждение оператору и рекомендацию снизить мощность соответствующей зоны или остановить дальнейший рост температуры.

10.2.8. При достижении T_max >= +49,5 °C программа должна перевести состояние в критическое и отобразить рекомендацию резкого снижения или отключения проблемной зоны ИК-нагрева.

10.2.9. При достижении T_max >= +50 °C программа должна зафиксировать отказ режима, отобразить аварийное состояние и записать событие в лог.

10.3. Режим 2: захолаживание экранов и удержание корпуса около +15 °C

10.3.1. Программа должна поддерживать режим контроля захолаживания криогенных экранов и удержания корпуса КА около +15 °C.

10.3.2. В данном режиме приоритетом безопасности является недопущение локального переохлаждения. Контроль должен выполняться по T_min и прогнозному T_min_pr, а не только по средней или интегральной температуре.

10.3.3. Программа должна отображать предупреждение, если T_min <= +13 °C или прогнозное значение указывает уход ниже +13 °C.

10.3.4. Программа должна отображать критическое состояние, если T_min <= +12 °C или обнаружен быстрый отрицательный тренд температуры.

10.3.5. Программа должна фиксировать отказ режима, если T_min <= +10 °C или наблюдается потеря управления температурой.

10.3.6. Для верхнего ограничения в режиме удержания около +15 °C программа должна контролировать T_max. Начальные проектные уровни: норма T_max < +18 °C, предупреждение T_max >= +18…+20 °C, критическое состояние T_max >= +25 °C.

| Состояние | Критерий | Действие/индикация программы |
| --- | --- | --- |
| Норма | T_KA = 15 ± 2 °C, T_min > +13 °C | TBD: отображать штатный статус режима. |
| Предупреждение по холоду | T_min <= +13 °C или T_min_pr <= +13 °C | Выдать предупреждение: увеличить ИК-мощность или остановить дальнейшее захолаживание экранов. |
| Критическая ситуация по холоду | T_min <= +12 °C или быстрый отрицательный тренд | Выдать критическое сообщение: максимально допустимый ИК-нагрев, ограничить/остановить подачу криоагента. |
| Отказ режима по холоду | T_min <= +10 °C или потеря управления температурой | Зафиксировать отказ режима, рекомендовать безопасный прогрев. |
| Предупреждение по перегреву | T_max >= +18…+20 °C | Выдать предупреждение о снижении ИК-мощности. |
| Критическая ситуация по перегреву | T_max >= +25 °C | Отобразить критическое состояние и рекомендацию ограничить ИК-нагрев. |

10.4. Контроль неоднородности и скорости изменения температуры

10.4.1. Программа должна рассчитывать и отображать температурный разброс между контролируемыми точками. Формула, состав датчиков и пороги помечаются как TBD.

10.4.2. Начальные проектные значения для температурной неоднородности:

| Режим | Предупреждение | Критическая ситуация | Рекомендуемая реакция |
| --- | --- | --- | --- |
| Дегазация | Delta_T > 10 °C | Delta_T > 15 °C | Снизить мощность горячей зоны, повысить мощность холодной зоны, выдержать до выравнивания. |
| Удержание около +15 °C | Delta_T > 6…8 °C | Delta_T > 10 °C | Остановить изменение режима экранов, выполнить зональную балансировку ИК-мощности. |

10.4.3. Программа должна оценивать скорость изменения температуры по выбранным каналам. Расчёт скорости должен выполняться по сглаженным данным или линейной аппроксимации за настраиваемый интервал. Интервал и алгоритм — TBD.

| Критерий скорости | Оценка состояния | Индикация/рекомендация |
| --- | --- | --- |
| abs(dTi/dt) > 0,5 °C/мин | Предупреждение | Ограничить скорость изменения мощности ИК-нагрева или режима экранов. |
| abs(dTi/dt) > 1,0 °C/мин | Критическая ситуация | Остановить развитие режима и стабилизировать тепловое состояние. |

10.5. Отказы контрольных каналов КА

10.5.1. Программа должна фиксировать признаки отказа температурного канала:

физически невозможное значение температуры;

скачок более 3…5 °C за один цикл измерения без физической причины;

отсутствие изменения температуры при очевидном тепловом воздействии;

обрыв, короткое замыкание или потеря связи с каналом;

расхождение с соседними датчиками более 15…20 °C в установившемся режиме.

| Ситуация | Действие программы |
| --- | --- |
| Отказ одного контрольного датчика | Исключить из расчёта интегральных параметров TBD, отобразить режим повышенной осторожности, записать событие в лог. |
| Отказ двух контрольных датчиков | Отобразить рекомендацию остановить развитие режима и удерживать безопасное состояние. |
| Отказ обоих внутренних или двух из трёх внешних датчиков | Отобразить рекомендацию прекратить испытание или продолжать только по отдельному решению комиссии. |
| Отказ датчика, показывавшего максимум или минимум перед отказом | Считать ситуацию потенциально критической до подтверждения обратного, отобразить предупреждение повышенного приоритета. |

10.6. Требования к отображению оператору по контролю КА

10.6.1. На операторских экранах должны быть доступны группы параметров:

| Группа | Параметры |
| --- | --- |
| Температуры | T1…T5, T_max, T_min, локальные статусы датчиков. Интегральные параметры T_ext, T_int, T_KA — TBD. |
| Тренды и прогнозы | dTi/dt, T_max_pr, T_min_pr — алгоритм и горизонт прогноза TBD. |
| ИК-нагрев | P_IR_total, P_IR_z, q_IR, ограничения мощности — при наличии интерфейса получения этих данных. |
| Криоэкраны | Состояние экранов, температура/режим экранов, состояние подачи криоагента — при наличии интерфейса получения этих данных. |
| Безопасность | Активные предупреждения, критические и аварийные признаки. Индексы S_hot, S_cold — TBD. |

11. Интегральные и прогнозные параметры контроля — TBD

11.1. Настоящий раздел помечается как TBD. Состав, формулы, веса, интервалы сглаживания, горизонты прогноза и пороги интегральных параметров должны быть согласованы с тепловой моделью КА, программой испытаний и решением испытательной комиссии.

11.2. Программа должна предусмотреть архитектурную возможность расчёта, отображения, логирования и настройки следующих параметров:

средняя температура внешней группы T_ext;

средняя температура внутренней группы T_int;

интегральная температура корпуса T_KA;

локальные экстремумы T_max и T_min;

температурный разброс Delta_T;

скорости изменения температуры dTi/dt;

прогнозные температуры T_max_pr и T_min_pr;

индекс перегрева S_hot;

индекс переохлаждения S_cold;

максимальное и среднее отклонение теплового потока от циклограммы;

суммарное время нахождения параметров вне допустимых пределов;

общий статус теплового состояния КА.

11.3. Начальные проектные формулы, которые должны быть доступны для настройки или последующей реализации:

| Параметр | Начальная проектная формула/логика | Статус |
| --- | --- | --- |
| T_ext | (T1 + T2 + T3) / 3 | TBD |
| T_int | (T4 + T5) / 2 | TBD |
| T_KA | w_ext * T_ext + w_int * T_int, начально w_ext = 0,5; w_int = 0,5 | TBD |
| T_max | max(T1, T2, T3, T4, T5) | TBD по составу датчиков |
| T_min | min(T1, T2, T3, T4, T5) | TBD по составу датчиков |
| Delta_T | T_max - T_min | TBD |
| T_max_pr | max(Ti + tau * dTi/dt) | TBD по tau и фильтрации |
| T_min_pr | min(Ti + tau * dTi/dt) | TBD по tau и фильтрации |
| S_hot | T_max_pr / 50 | TBD |
| S_cold | (T_min_pr - 10) / (15 - 10) | TBD |

11.4. Параметры TBD не должны быть жестко зашиты в программе без возможности изменения в инженерном меню или конфигурационном файле.

11.5. Для всех параметров TBD должна быть предусмотрена возможность включения/отключения отображения, задания единиц измерения, порогов предупреждения/аварии и правил исключения отказавших каналов из расчёта.

11.6. В лог должны записываться версии или значения настроек, применяемых для расчёта интегральных параметров, чтобы обеспечить воспроизводимость анализа.

12. Расчёт теплового потока

12.1. В инженерном меню должна быть предусмотрена настройка каналов, используемых как датчики теплового потока.

12.2. Для датчиков теплового потока должна быть реализована возможность пересчёта температуры с датчика в тепловой поток по формуле Стефана — Больцмана с заданием степени черноты.

12.3. Температура в расчёте должна переводиться из градусов Цельсия в Кельвины.

12.4. Базовая расчётная зависимость: q = epsilon * sigma * (T_sensor^4 - T_ref^4), где q — тепловой поток, Вт/м²; epsilon — степень черноты; sigma — постоянная Стефана — Больцмана; T_sensor — температура датчика, К; T_ref — опорная температура, К.

12.5. Опорная температура должна задаваться одним из способов: вручную, по выбранному каналу, по значению из циклограммы или конфигурации.

12.6. Для каждого датчика теплового потока должны задаваться: степень черноты, источник опорной температуры, признак использования линейной калибровки, коэффициент масштабирования и смещение.

12.7. Должна быть предусмотрена линейная калибровка: q_final = A * q_calc + B.

12.8. Все параметры расчёта и калибровки должны сохраняться в JSON-конфигурации и записываться в лог испытания при старте сессии.

13. Циклограмма тепловых потоков

13.1. Программа должна обеспечивать загрузку циклограммы тепловых потоков из XLSX-файла.

13.2. Циклограмма должна использоваться для анализа соответствия фактического теплового режима заданному.

13.3. В циклограмме должны поддерживаться следующие поля:

время UTC или относительное время от начала испытания;

наименование режима или этапа;

номер канала, группа каналов, панель или зона;

заданный тепловой поток, Вт/м²;

допустимое отклонение, если задано;

комментарий оператора или этапа испытания.

13.4. Если допустимое отклонение в циклограмме не задано, должно использоваться значение по умолчанию из настроек программы.

13.5. После загрузки циклограммы программа должна отображать текущий этап, заданный тепловой поток, фактический тепловой поток, отклонение и статус соответствия режиму.

13.6. Данные циклограммы должны использоваться в полях анализа на соответствие тепловому режиму. Интегральные показатели соответствия циклограмме — TBD.

14. Логирование, хранение и выгрузка данных

14.1. Логирование

14.1.1. Программа должна вести лог измерений общей длительностью до 20 суток непрерывной работы.

14.1.2. В лог должны записываться:

время измерения UTC;

идентификатор сессии испытания;

номер канала;

наименование канала;

измеренная температура, °C;

расчётный тепловой поток, Вт/м², если применимо;

заданное значение теплового потока из циклограммы, если применимо;

отклонение от циклограммы, если применимо;

состояние канала;

признак обрыва;

признак отключения канала;

служебные события;

установка служебного курсора;

предупреждения, критические и аварийные события;

изменения инженерных настроек;

интегральные и прогнозные параметры TBD, если включены.

14.1.3. Служебный курсор должен записываться отдельной строкой с точным временем UTC, типом события и комментарием оператора, если он задан.

14.1.4. При аварийном завершении программы должна быть минимизирована потеря данных измерений.

14.1.5. После перезапуска программа должна продолжать работу с новой сессией измерений или с явным выбором оператора продолжить существующую сессию, если это допустимо.

14.2. Выгрузка

14.2.1. Должна быть возможность выгрузки лога в XLSX и CSV.

14.2.2. При выгрузке должна задаваться частота или дискретность выгрузки.

14.2.3. Выгрузка должна поддерживать выбор полного диапазона времени, заданного интервала, отдельных каналов, групп каналов, температур, тепловых потоков, служебных событий и аварийных событий.

14.2.4. При выгрузке с дискретностью, отличающейся от фактической частоты опроса, программа должна поддерживать режимы: ближайшее измеренное значение, среднее за интервал, минимум за интервал, максимум за интервал.

14.2.5. Режим обработки данных при выгрузке должен задаваться пользователем.

15. Конфигурация ПО

15.1. Программа должна обеспечивать сохранение параметров ПО в JSON-файл и загрузку параметров из JSON-файла.

15.2. В JSON-конфигурации должны сохраняться:

параметры окон, размеры, расположение и состояние видимости;

настройки графиков;

настройки линий и фона;

настройки осей;

перечень каналов;

активность каналов;

периоды опроса;

назначение каналов на развёртку;

параметры датчиков теплового потока;

параметры калибровки;

допустимые пределы;

группы каналов и панелей;

привязка контрольных датчиков T1–T5;

параметры режимов дегазации и захолаживания;

параметры интегральных расчетов TBD;

путь к последней циклограмме;

параметры выгрузки;

параметры инженерного меню.

15.3. При запуске программа должна загружать последнюю сохраненную конфигурацию, если пользователь не выбрал другой файл конфигурации.

15.4. Должна быть возможность ручного сохранения конфигурации под выбранным именем и ручной загрузки ранее сохраненной конфигурации.

16. Диагностика, аварии и отказоустойчивость

16.1. Программа должна различать следующие состояния: норма, предупреждение, критическое состояние, авария/отказ режима, обрыв канала, канал отключен, нет данных, ошибка связи с измерителем.

16.2. При выходе параметра за предупредительный, критический или аварийный предел программа должна отображать событие на графике, развёртке, в статусной области и записывать событие в лог.

16.3. При временной потере связи с измерителем программа должна зафиксировать событие, отобразить ошибку связи, продолжить попытки восстановления связи и не завершать работу аварийно.

16.4. При восстановлении связи программа должна продолжить опрос активных каналов и записать событие восстановления связи.

16.5. Программа должна отображать активные предупреждения и аварии до их подтверждения оператором или до исчезновения причины, в зависимости от настроек.

16.6. При отказе канала, участвующего в интегральных расчётах TBD, программа должна применять правило исключения или деградации расчёта, заданное в инженерном меню.

16.7. Все диагностические события должны иметь время UTC и идентификатор сессии испытания.

17. Требования к приёмке

17.1. При приёмке программы должны быть проверены следующие функции:

запуск программы в Windows;

открытие четырёх рабочих окон;

перемещение окон на разные мониторы;

масштабирование, скрытие, закрытие и повторное открытие окон;

отображение графиков температур;

отображение графиков тепловых потоков;

настройка линий графиков;

автоматическое назначение цветов и типов линий;

настройка осей через контекстное меню;

установка вертикальных и горизонтальных маркеров;

установка служебного курсора и запись его в лог;

отображение ближайшей точки при наведении мыши;

подключение и отключение каналов;

задание периода опроса от 0,5 до 2 секунд;

определение обрыва канала по данным измерителя;

отображение данных на развёртке КА;

назначение каналов на поля развёртки;

привязка контрольных датчиков T1–T5;

отображение режимов дегазации и захолаживания;

контроль локального перегрева и локального переохлаждения;

контроль температурного разброса, скоростей изменения и прогнозных значений в составе TBD-функций;

расчёт теплового потока по формуле Стефана — Больцмана;

применение линейной калибровки;

загрузка циклограммы из XLSX;

сравнение фактических тепловых потоков с циклограммой;

запись лога длительной сессии;

выгрузка лога в XLSX;

выгрузка лога в CSV;

сохранение конфигурации в JSON;

загрузка конфигурации из JSON;

автоматическое восстановление последней конфигурации при запуске;

регистрация аварийных событий и событий отказов каналов.

17.2. Интегральные параметры, индексы безопасности и прогнозные алгоритмы принимаются после снятия статуса TBD и утверждения формул, порогов и состава датчиков.

18. Результат разработки

18.1. Результатом разработки должна быть программа для Windows, обеспечивающая контроль температур и тепловых потоков при ТВИ КА, с графическим интерфейсом, четырьмя рабочими окнами, поддержкой измерителя Элемер ТМ 5104, длительным логированием, выгрузкой данных, загрузкой циклограммы и сохранением конфигурации.

18.2. В состав передаваемых результатов должны входить:

исполняемая версия программы или комплект установки;

краткая инструкция оператора;

описание инженерных настроек;

пример JSON-конфигурации;

пример XLSX-файла циклограммы;

описание формата лога и выгрузок;

протокол проверки основных функций.

Приложение А. Перечень TBD-разделов

| Раздел | Что уточнить |
| --- | --- |
| 7.3.4 | Состав полей интегральных параметров в окне 4. |
| 8.6 | Признак участия каналов в контрольных и интегральных расчётах. |
| 9.2 | Настройки расчётных и интегральных параметров в инженерном меню. |
| 10.1 | Расчёт средних групп, интегральной температуры, прогнозов и разброса. |
| 10.2.6 | Критерии установления режима дегазации, связанные с T_KA, Delta_T и dTi/dt. |
| 10.4 | Алгоритм расчёта Delta_T, dTi/dt, интервал сглаживания и пороги. |
| 11 | Состав, формулы, веса, горизонты прогноза и индексы безопасности. |
| 13.6 | Интегральные показатели соответствия циклограмме. |
| 14.1.2 | Набор интегральных и прогнозных параметров, записываемых в лог. |
| 15.2 | Параметры интегральных расчётов в JSON. |
| 16.6 | Правила деградации расчёта при отказе каналов. |
| 17.2 | Порядок приёмки TBD-функций после утверждения формул. |

Приложение Б. Источники

Исходные требования пользователя к интерфейсу, каналам измерения, логированию, конфигурации и циклограмме.

Методика контроля теплового состояния космического аппарата при термовакуумных испытаниях: дегазация при ИК-нагреве и захолаживание криогенных экранов.